传感器与检测技术实验报告要求

实验名称

学生姓名、学号

- 实验目的

掌握热电偶的基本工作原理；

掌握热电偶的测温电路；

掌握热电偶分度表的使用方法。

- 实验内容

1、使用热电偶测量温度。

2、使用分度表计算温度。

- 实验步骤

1、了解热电偶在实验仪上的位置及符号，实验仪所配的热电偶是由镍铬-考铜组成的简易热电偶，分度号为E。实验仪有两个热电偶，它封装在双平行梁上片梁的上表面（在梁表面中间二根细金属丝焊成的一点，就是热电偶）和下片梁的下表面，两个热电偶串联在一起产生的热电势为两者的总和。

2、按图4接线，开启主、副电源，调节差动放大器调零旋钮，使F/V表显示零，记录下液晶温度表的室温为22℃。

V

-15V

加热器

+

−

t

tn

tn

热电偶

差放

F/V表

图4

3、将-15V直流电源或可调直流电源接入加热器的一端，加热器的另一端接地，观察F/V表显示值的变化，待显示值稳定不变时记录下F/V表显示的读数E为0.294V。

4、用液晶温度表测出上片梁表面热电偶处的温度t为42℃并记录下来。（注意：温度计的测温探头不要触到应变片，只要触及热电偶处附近的梁体即可）。

5、根据热电偶的热电势与温度之间的关系式：Eab(t , t0)= Eab(t , tn) + Eab(tn , t0)

其中：t ——热电偶的热端（工作端或称测温端）温度。

tn——热电偶的冷端（自由端）温度，也就是室温。

t0—— 0˚C ( tn = t0 )

(1) 热端温度为t，冷端温度为室温时热电势：Eab(t , tn)=(F/V表显示E)/100*2（100为差动放大器的放大倍数，2为两个热电偶串联）。

(2) 热端温度为室温，冷端温度为0˚C，镍铬−考铜的热电势：Eab( tn ,t0 )：查以下所附的热电偶自由端为0˚C时的热电势和温度的关系即镍铬−考铜热电偶分度表，得到室温（温度计测得）时的热电势。

(3) 计算：热端温度为t，冷端温度为0˚C时的热电势Eab( t ,t0 )，根据计算结果，查分度表得到温度t。

镍铬−考铜热电偶分度表（自由端温度为0˚C）

分度号：E

| 工作端温度˚C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热 电 动 势 （mv） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | -0.64 | -0.70 | -0.77 | -0.83 | -0.89 | -0.96 | -1.02 | -1.08 | -1.14 | -1.21 |
| -0 | -0.00 | -0.06 | -0.13 | -0.19 | -0.26 | -0.32 | -0.38 | -0.45 | -0.51 | -0.58 |
| 0 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.59 |
| 10 | 0.65 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.24 |
| 20 | 1.31 | 1.38 | 1.44 | 1.51 | 1.577 | 1.64 | 1.70 | 1.77 | 1.84 | 1.91 |
| 30 | 1.98 | 2.05 | 2.12 | 2.18 | 2.25 | 2.32 | 2.38 | 2.45 | 2.52 | 2.59 |
| 40 | 2.66 | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 2.94 | 3.00 | 3.07 | 3.14 | 3.21 | 3.28 |
| 50 | 3.35 | 3.42 | 3.49 | 3.56 | 3.62 | 3.70 | 3.77 | 3.84 | 3.91 | 3.98 |
| 60 | 4.05 | 4.12 | 4.19 | 4.26 | 4.33 | 4.41 | 4.48 | 4.55 | 4.62 | 4.69 |
| 70 | 4.76 | 4.83 | 4.90 | 4.98 | 5.05 | 5.12 | 5.20 | 5.27 | 5.34 | 5.41 |
| 80 | 5.48 | 5.56 | 5.63 | 5.70 | 5.78 | 5.85 | 5.92 | 5.99 | 6.07 | 6.14 |
| 90 | 6.21 | 6.29 | 6.36 | 6.43 | 6.51 | 6.58 | 6.65 | 6.73 | 6.80 | 6.87 |
| 100 | 6.96 | 7.03 | 7.10 | 7.17 | 7.25 | 7.32 | 7.40 | 7.47 | 7.54 | 7.62 |

四、实验结果或实验存在问题和解决方法

1. 写出热电偶的基本工作原理

2 画出热电偶的测温电路

3 简述热电偶分度表的使用方法

4为什么差动放大器接入热电偶后需要再调差放零点？

5. 通过查分度表，得到的测量值是多少？与液晶温度计得到的理论值是否会有较大误差，为什么？